巴彦淖尔市医院医师资格考试实践技能考试中心改造工程项目

竞 争 性 磋 商 文 件

招标编号：BSYY-2025-0025

采购单位:内蒙古自治区巴彦淖尔医院

2025年10月20日

目    录

- 邀请书............................................................................................1

- 磋商须知前附表............................................................................5

- 磋商须知........................................................................................7

- 合同条款及格式..........................................................................18

- 招标项目说明和要求..................................................................20

- 磋商响应文件格式与要求..........................................................21

- 第一章 邀请书

邀请公司名称：

1. 条件

本项目巴彦淖尔市医院医师资格考试实践技能考试中心改造工程项目已由 2025年10月15日《巴彦淖尔市医院党委会议纪要》（巴医党纪要〔2025〕25号）批准实施，资金来自源自有资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，诚邀贵单位参加。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目的实施地点： 巴彦淖尔市医院

2.2预算金额：712342元。

2.3服务期限为 ：11月30日完成项目.保修期1年。

2.4项目的包次划分（如果有）1包

2.5其他

3.邀请申请人资格要求（报名资料）

3.1、具有独立承担民事责任的能力，行政主管部门颁发的有效营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2024审计报告或2024年至今银行资信证明）；

3.3、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，供应商联系方式；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3.5、本项目不接受联合体投标；

3.6特定资格要求：

3.6.1投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包叁级及以上资质同时具备有效的安全生产许可证。

3.6.2投标人拟派项目经理必须是在本单位注册的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师，同时必须具备B类安全生产考核合格证书，且未担任其它在建工程项目。

3.6.3本采购包属于专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.7、有以下情况的不得参与本次招标：

3.7.1 招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

3.7.2参加本次政府采购活动前三年内（2022、2023、2024），在经营活动中有重大违法记录；被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.8资格审查方法： 资格后审

4. 邀请文件的获取

4.1 时间：2025年10月21日-2025年10月24日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：巴彦淖尔市医院官网

方式：巴彦淖尔市医院官网下载

- 4.2报名文件提交

- 报名截止时间：2025年10月24日18时00分

- 地点：内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

报名方式：报名资料纸质版送达至巴彦淖尔市医院门诊楼4楼招标采购办公室

- 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为 2025年10月31日15时30分，地点为巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号巴彦淖尔市医院信息工程科会议室。

5.2 逾期送达的响应文件，邀请人不予受理。

6.联系方式

联 系 人：贾先生

地  址：  巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

电    话：0478-8780066

电子邮件：49504091@qq.com

第二章  磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 无 |
| 3 | 项目名称 | 巴彦淖尔市医院医师资格考试实践技能考试中心改造工程项目 |
| 4 | 招标内容及范围 | - 详见采购清单 |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 |
| 6 | 最高采购预算金额（元） | 小写：712342元(大写：柒拾壹万贰仟叁佰肆拾贰元整) |
| 7 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 联合体协议 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 工期 | 11月30日完成项目并验收，保修期1年 |
| 11 | 质量标准 | 符合医院定制要求及国家和行业标准 |
| 12 | 磋商响应文件份数及装订 | 1、磋商响应文件正本1份，副本2份，电子版U盘1份； 2、磋商响应文件装订成册，采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页； |
| 13 | 投标文件密封 | 密封的包装袋上及包装袋所有封边必须加盖响应单位公章，否则不予接收。（包装袋外表完整无破损） |
| 14 | 踏勘现场和质疑 | 各响应人可自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与招标人联系，以便开展工作；发生费用由意向响应人自行承担。本项目不统一组织现场踏勘和答疑 |

| 15 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 17 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 磋商响应文件提交地点及截止日期 | 地点：巴彦淖尔市医院信息工程科会议室 截止日期：2025年10月31日15时30分 |
| 20 | 开标 | 开标时间：2025年10月31日15时30分 地点：巴彦淖尔市医院信息工程科会议室 |
| 21 | 开标查验的原件 | / |
| 22 | 付款方式 | - 验收合格且通过第三方审计，根据审计报告金额开具符合国家有关税务要求的发票,30日内付款。 |
| 23 | 代理服务费 | 无 |
| 24 | 其它说明 |  |

第三章 磋商须知

一、说明

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本磋商文件的解释权为组织本次采购活动的巴彦淖尔市医院招标采购办公室。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目磋商文件的采购人特指内蒙古自治区巴彦淖尔市医院。

2.2 “采购代理机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。本磋商文件的采购代理机构特指无。

2.3 “响应人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目磋商文件的响应人特指响应本次磋商文件要求，向采购人提交投标文件的响应人。响应人在参加采购活动中也被称为响应人。

2.4 “成交人”是指经评标委员会评审，授予合同的响应人。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件包括目录中所列部分，供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2、竞争性磋商文件的澄清：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商响应文件递交截止期3日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知磋商组织机构，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、竞争性磋商文件的修改

3-1、在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3-2、竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使供应商编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

4、供应商必须从磋商组织机构购买文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5、本文件的解释权归磋商组织机构。

三、磋商要求

1、磋商内容：

本次磋商内容为巴彦淖尔市医院网络安全服务项目。磋商单位必须对所有内容进行响应，否则按无效文件处理。磋商、评审、确定成交单位、签订合同以整个磋商内容进行。

2、供应商资质证明及有关文件要求

响应人应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造。资质证明文件应包括：

2-1、响应人的资格证明文件

2.资格要求：详见邀请书

3.投标单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标；在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入“严重违法失信企业名单”，不得参加投标；

4.本项目不接受联合体投标。

2-2、响应人的资信文件及企业介绍

1．其他有利于响应人的证明文件

*以上资料文件应作为响应文件的组成部分；

*提供的文件资料过期失效的，均为无效文件。

3、磋商响应文件的编制：

3-1、磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商响应文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照要求填写的磋商承诺书。

（2）磋商报价表。

（3）供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加磋商的供应商是合格的，成交后有能力履行合同。

3-2、磋商报价：

（1）各供应商应在磋商响应文件中的一轮磋商报价表（唱价报告）上，标明总报价、工期，有选择的报价磋商组织单位不予接受。

（2）磋商报价是招标内容中的一切费用。

（3）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

（4）最低报价不作为成交的唯一条件。

3-3、报价货币：人民币。单位： 元（精确到小数点后两位）。

4、磋商费用自理。

5、投标截止日期投标地点：详见前附表

6、投标保证金

6-1 响应人应在报名的同时，递交投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

6-2 投标保证金提交形式和时间：见投标须知前附表

6-3投标现场不接受以存折、银行卡、银行保函、支票、现金等形式交纳的投标保证金。

6-4未成交的响应人，其投标保证金在成交公告公布3个工作日后，如无质疑或投诉，5个工作日内无息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理公司将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、供应商应参照磋商文件的格式，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，并胶装订成册，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或经正式授权有约束力的供应商代表签字。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

五、磋商响应文件的递交及资质审查

1、供应商应将磋商响应文件的正本和所有副本按以下要求进行密封：

1-1、加封条密封，在封线处加盖公章、法定代表人章（签字）或其授权人代表章（签字）。

1-2、应标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

1-3、如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，造成磋商响应文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

2、磋商组织机构收到磋商响应文件的时间不得迟于竞争性磋商文件规定的截止时间。在磋商响应文件递交截止期后，供应商递交的任何磋商响应文件磋商组织机构拒绝接收。

3、在磋商响应文件递交截止期前，经磋商组织机构同意后，供应商方可修改或撤回已送达的磋商响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4、磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5、在磋商响应文件递交截止期后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商,否则，磋商保证金将不予退还，同时，还按有关规定处罚。

6、在评审过程中，由采购人代表和磋商组织机构代表共同审查供应商的资质证明文件，并通报磋商小组确认。

六、磋商机构及职能

1、磋商组织单位组织磋商、评审工作，整个磋商过程接受相关单位的监督和管理，磋商组织机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的代表须签名报到以证明其出席。

2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和相关专业等方面的专家组成，磋商小组成员在专家库中随机抽取。

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2-2、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与磋商结果报告的起草；

2-6、配合磋商组织单位答复供应商提出的质疑；

2-7、配合财政部门的投诉处理工作。

3、磋商小组的职能：

（1）审查参加磋商的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

（2）与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。

（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

（4）排序推荐侯选成交供应商。

（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

4、竞争性磋商开始时，磋商组织单位先将各供应商的一轮磋商报价及有关内容进行公布。

5、竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

七、磋商评审办法及内容

1、磋商评审原则：

1-1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2、 投标文件的初审

在评标委员会对投标文件进行评议之前, 工作人员协助评标委员会对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

2-1资格性审查。依据有关法律和磋商文件的规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定响应人是否具备有效的投标资格。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）不具备招标公告要求的资格条件的；

（2）响应人未提供投标保证金或金额不足的；

（3）响应人资格证明文件不满足磋商文件要求和过期失效的；

2-2符合性审查。依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）未按磋商文件要求印制、签署、盖章、装订、包装、密封、标记的；

（2）响应文件编写不符合磋商文件要求，或没有按磋商文件要求填写格式文件的；

（3）投标有效期不足的；

（4）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；

（5）出现两个或两个以上报价，投标报价有缺漏项，或不符合磋商文件要求的；

（6）投标报价超出已公布的采购预算的；

（7）投标内容有缺项漏项的；

（8）工期不能满足要求的；

（9）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（10）有采购文件规定的其它无效条款的。

3、磋商响应文件出现下列情况修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；正本与副本不符以正本为准；

4、磋商程序：

磋商的全过程分为公布一轮磋商报价、供应商资质审查、符合性评审、磋商过程、二轮报价、综合评标等阶段。

（1）公布一轮报价：将各参加竞争性磋商单位的响应文件中的报价、工期等内容以公开宣读的形式予以公布。

（2）磋商过程：磋商小组在初步评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容、商务、报价等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的内容、技术、商务、价格、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

（3）进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。

（4）综合评分办法

5、工程量控制价和清单见附件

6、评审方式：综合评分法。

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 报价得分50分 技术部分40分 商务部分10分 |  |
| 投标报价 |  | 投标报价得分(50.0分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 技术部分 (40.0分) |  | 施工方案与技术措施(10分) | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①方案编制内容、②施工准备及进度安排、③各分部分项工程主要施工技术方法、④关键点控制措施、⑤材料供应保障措施及成品保护措施进行评审。以上5项中每缺少一项扣2分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。） |
|  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①质量保证体系、②质量责任制度、③质量检验制度、④组织结构与职责、⑤保修制度、⑥质量回访制度进行评审。 以上6项中每缺少一项扣1分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。） |
|  |  | 安全管理体系与措施（6分） | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①安全体系设置合理、②安全生产责任到人职责分明、③安全生产教育培训、④安全隐患预控有前瞻性、⑤保障措施完善可行、⑥建筑垃圾清理进行评审。以上6项中每缺少一项扣1分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。） |
|  |  | 工程进度计划与措施（6分） | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①施工进度计划表、②主要工序衔接度、③进度保障措施进行评审。以上3项中每缺少一项扣2分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。) |
|  |  | 应急管理保障措施（6分） | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①应急组织体系保障、②突发事件应对快捷、③保障措施进行评审。以上3项中每缺少一项扣2分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。） |
|  |  | 资源配备计划（6分） | 针对本项目工程内容，根据供应商提供的①劳动力计划工种齐备、②劳动力、施工机具按工序合理组织进场、③资源管理保障措施进行评审。以上3项中每缺少一项扣2分；每一项要素中若存在缺陷或不足的每有一处扣0.5分，单项扣完为止。（缺陷是指与本项目无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家标准、行业规范错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容。以磋商小组结合磋商文件要求及响应文件内容独立评审为准。） |
| 商务部分 (10.0分) | 业绩(10.0分) |  | 投标人近三年(2022年9月1日-至今，以合同签订时间为准)具有类似项目业绩（装修装饰类），有一个得2.5分；最多得10分。(业绩须具备施工合同，施工合 同需体现内容页主要信息)。 |

8、评审指标构成

（1）.商务响应

（2）.磋商报价

（3）.磋商响应内容、技术要求、质量保证等

8、评审内容

9-1、商务响应

（一）标的提供时间：11月30日完成项目

（三）合同履约期限：合同签订后2025年11月30日内施工交付并验收。

（四）合同履约地点：巴彦淖尔市医院

（五）验收要求：工程交付应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或行业主管部门无技术规定的，达到采购人使用要求正常投用。甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根具体情况扣除部分或全部工程费用。

（六）合同支付方式：验收合格且通过第三方审计，根据审计报告金额开具符合国家有关税务要求的发票,30日内付款。

9-2、磋商报价

此项目最高采购预算见磋商须知前附表；超过此限价取消磋商资格，按无效文件处理。

9-3、技术指标

经过有效性和符合性审核合格的供应商，对内容、技术要求、质量保证等进行评审。

10、磋商小组根据以上内容进行符合性评审，对符合性评审合格的单位，依次进行二轮磋商报价，根据其第二轮磋商报价、商务、技术综合评审，最后进行汇总排序，推荐出一个成交候选单位。

八、确定成交单位

1、依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。

2、在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，并复函磋商组织单位，磋商组织单位接到复函后，在指定媒介上公示，公示期满后向确定的成交单位发出“成交通知书”。

九、合同

成交单位确定后，磋商组织单位积极组织成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订合同。竞争性磋商及响应文件以及磋商过程中的承诺内容均作为合同的有机组成部分。

十、其它

1、在磋商响应文件递交截止时间，递交的有效磋商响应文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续磋商或采用其他方式进行采购。

2、开标后，监督人现场抽查供应商投标资质。

3、特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性磋商失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，磋商小组可宣布本次竞争性磋商失败。

4、磋商开始到成交单位确定前，磋商小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。

第四章  合同条款及格式

（此合同版本仅供参考，待签订时可另行商定）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就                        项目（政府采购项目批准号：            ），经平等自愿协商一致达

成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的服务以招标文件、响应文件要求的相关服务要求为主。后附主要服务内容清单。

三、合同金额

合同金额为人民币             万元，大写：              元整。

四、付款方式及时间

按照甲方要求此项目技术服务费用分   年付清，付款比例为   ，  年拨付    万元，     年拨付     万元，     年拨付     万元。乙方单位在进入项目现场后甲方拨付项目款的       即     万元用于开展工作。

五、提供服务时间、地点

1、服务期限：合同签订后     年。

2、服务地点：

六、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

七、验收

1、由甲乙双方及第三方（如有）按照谈判文件、响应文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。

2、验收不合格的甲方可以解除合同且不承担任何法律责任。

八、服务方案

乙方应按谈判文件、响应文件中做出的书面说明或承诺提供服务。

九、违约条款

1、乙方逾期提供服务、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额    的违约金。

2、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交项目所在地       仲裁委员会仲裁。

2、向项目所在地 甲方所在地  人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）                               乙 方： （章）

采购方法人代表：                            投标人法人代表：

开户银行：                                  开户银行：

帐 号：                                     帐 号：

联系电话：                                  联系电话：

签订时间            年 月 日

提交的成果：

说明：本合同样本其他条款可以根据采购项目情况进行修改补充。

第六章  磋商响应文件格式与要求

格式一：

# 磋商响应文件封面

# （项目名称）

# 磋商响应文件

（正本/副本）

采购文件编号：

投 标 人：                         （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签字或盖章）

编  制  日  期：       年      月      日

格式二：

磋商响应文件目录

. 投标承诺书

. 法定代表人授权委托书

. 技术响应情况

. 报价表

. 投标人基本情况表

. 投标预算

. 项目组成员一览表

. 项目经理及项目组主要技术人员简历表

. 企业业绩情况及认证体系

. 政府采购政策情况表

. 中小企业声明函

. 小微企业截图

. 残疾人福利性单位声明函

. 财务审计报告、社保、完税

. 各类证明材料

. 方案

格式三：

一、投标承诺书

采购人：

1.按照已收到的项目编号为          的采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。

我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为     元总价承包，保证不以任何理由增加报价。

2. 一旦我方中标，我方保证在_______内完成。

3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7. 我方的金额为人民币（大写）           的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人名称：

详细地址：                      邮政编码：

电 话：                         传 真：           电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

格式四：

二、法定代表人授权委托书

兹委派我单位（姓名）参加贵单位组织的项目名称        （项目编号：     ）采购招标活动，委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代表人：（签字或盖章）

年    月   日

格式五：

三、技术响应情况

格式六：

四、一轮磋商报价表

供应商名称：            （加盖公章）

项目名称：                          项目编号：

| 投标总报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。

4.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：       年      月      日

二轮磋商报价表

供应商名称：            （加盖公章）

项目名称：                          项目编号：

| 投标总报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：

1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．此表为空表，加盖公章后，由授权委托人手持，在开标现场填写，进行第二次最终报价。

4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：       年      月      日

格式七：

五、投标人基本情况表

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型：等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标人经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

格式八 ：

六、投标预算

格式九 ：

七、项目组成员一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式十 ：

八、项目经理及项目组主要技术人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：1．投标人须在每张简历表后附上项目经理/项目组主要技术人员身份证、职称证、注册证、资格证材料的复印件。

2.投标人必须核实简历表的相关信息，对信息的真实性负责。

格式十一：

九、企业业绩情况及体系认证

1、企业类似业绩

| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标单位随本表出具所填项目的合同文本及中标通知书，如无上述相关证明材料，招标人将不考虑投标单位所填项目的业绩。

（2）投标单位必须确保上表信息的真实性。

格式十二：

十、财务审计报告、社保凭证、完税凭证

注：提供近三个月社保凭证及完税凭证，2024年度的财务审计报告或2024年至今资信证明。

格式十三：

十一、政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | （ ）我公司属于小微企业，并提供中小企业声明函。 |
| --- | --- |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |

填报要求：如属所列情形的，请在括号内打“√”

说明：如是监狱企业，需在本表后附后证明文件。
格式十四：

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日    期：

格式十五：

十三、小微企业截图

“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）搜索截图。
格式十六：

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日    期：
格式十七：

十五、各类证明材料

1、评标办法中要求的其它证明材料；

2、招标文件中要求的其它材料；

3、其他有利于投标的投标人的证明文件；

格式十八：

- 十六、方案（格式自拟）

统一封口标签式样（外层）

巴彦淖尔市医院医师资格考试实践技能

考试中心改造工程项目

投 标 文 件

（正、副本）

招标编号：BSYY-2025-0025

采购单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

办公地址：巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

开标地点：巴彦淖尔市医院招标采购办公室

投标单位：

办公地址：

年   月    日    时    分开标，此时间以前不得开封

统一封口标签式样（外层）

巴彦淖尔市医院医师资格考试实践技能

考试中心改造工程项目

投 标 文 件

招标编号：BSYY-2025-0025

（电子版投标文件）

采购单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

办公地址：巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

开标地点：巴彦淖尔市医院招标采购办公室

投标单位：

办公地址：